[bookmark: _GoBack]职防科采购纯音测听仪及配套标准隔音室设备
本次拟采购为整套一体化配置，包含诊断级纯音测听听力仪1台及职业体检专用隔音测听室1套，全套设备涵盖设备主机、全套配件、隔音舱整体制作、现场上门安装、声学调试、设备计量检定、操作人员培训、质保期内维修保养等所有费用，无后续隐形收费。整套设备包含：纯音听力计主机及配套耗材、标准化听力隔音室整套。
一、设备合规要求
（一）纯音阈听力测试仪（职业健康体检专用）核心要求
设备具备完整医疗器械注册证、生产许可证，符合国家计量检定规程，每年可顺利通过计量部门强制检定，满足安徽省职业健康体检质控准入全部条件。
（二）听力检测专用隔音室（测听舱）技术标准
隔音室是听力精准检测必备环境条件，严格遵循职业健康检查声学环境规范，必须提供第三方权威机构声学检测合格报告，满足省质控督查要求；
声学降噪指标：舱内本底噪声≤30dB (A)，完全符合纯音听阈测试环境国标要求，隔绝医院走廊、诊室各类环境噪音干扰；
结构尺寸：内部净空间不小于 1.2m×1.2m×2.0m，单人独立使用空间充足；整体悬浮隔振结构，杜绝地面震动传导噪音；
内部配置：舱内保证密闭空间空气流通，无闷热不适感；内壁环保吸音隔音板材，双层隔音门带观察玻璃窗，方便医护人员实时观察受试者状态；舱内预留设备置物台面、照明系统；
安装要求：供应商可上门现场勘测科室场地，完成一体化组装、隔音调试，完工后出具声学检测报告，可随时迎接省市质控抽查。


